隔音室技术参数

技术标准：

1、隔音性能满足：JJF 1191-2019  测听室声学特性校准规则。GB/T  16296.1-2018  声学测听方法 第一部分：纯音气导和骨导测听法

2、空气质量满足：GB/T18883-2022  《室内空气质量标准》.

3、结构稳定性满足：GBT28046.3-2011道路车辆电气及电子设备环境条件试验第3部分机械负载稳定性测试。

4、第三方计量检测报告：提供中国科学计量院出具的产品隔音性能检测报告。

5、产品质保2年。

6、防火等级为B1级。

二、技术特点：

1、拼装试结构、现场部件组装、全程无灰尘无噪声施工。

2、可循环拆卸使用，隔音性能不受影响。

3、可现场根据房间朝向任意调换门和窗的方向。

4、使用寿命在20年以上。

三、企业基本要求：

    1、通过质量管理体系认证。

    2、通过环境管理体系认证。

    3、通过职业健康安全管理体系认证。

四、配置要求：
	配置表:型号
	　
	　

	项目
	数量
	主要特点

	隔音室主体

（单位：mm ）
	
	1.2mm、1.5mm冷轧钢板静电喷涂处理、50mm无甲醛环保吸音棉、冲孔吸声板、消音地毯

	
	1套
	结构：隔音层+空气层+隔音层+吸音层，外墙体需要铺设隔声阻尼层。

	
	
	外尺寸：1500*2200*2600（含风箱高度）。

	
	　
	内尺寸：1100*1800*2000，墙体厚度不小于200mm

	钢制磁控隔声门窗

（单位：mm ）
	
	采用无孔安装及磁吸技术

	
	1套
	隔声门门板尺寸：单门外开

外门：820*1900（宽×高）

	
	　
	隔声门双层密封，隔音量≥35dB(A)

隔声观察窗尺寸：600*800（宽*高）双层中空

	信号转接器
	
	规格：8 通道φ6.5mm 立体声插座

	
	1套
	立体声信号转接线：8根

	独有迷路阻抗
	
	换风量≥90m³/小时

	消音换气系统
	1套
	消音量≥30dB(A)

	电气系统
	
	照明：LED吸顶灯  32W  1 套  照度>100LX

	
	1套
	开关：双开开关 1 只；

插座： 5 孔插座 2只；

隔声屏蔽室最大负载≤2kW 额定电流20A

	橡胶减震器
	
	减振器额定载荷：160KG；

	
	1套
	额定固有频率：7±1HZ/只；

	
	　
	阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化、蠕变；

	安装方式：
	模块结构，工厂化生产，现场拼装、可循环拆卸使用

	隔声量：
	环境噪声≤60dB（A）时，室内本底噪声≤25dB（A) 

	
	符合 GB50325—2010《民用建筑工程室内环境污染 控制规范》Ⅰ类标准、满足GB/T18883-2022新国标标准

	室内空气质量：
	甲醛：≤0.08 mg/m³

	
	苯：≤0.09 mg/m³

	
	TVOC：≤0.50 mg/m³

	重 量：
	满足楼层承重标准

	结构稳定性满足
	GBT28046.3-2011道路车辆电气及电子设备环境条件试验第3部分机械负载稳定性测试。

	隔音性能满足
	GB/T16296.1-2018纯音气导和骨导测听法及体检测听GB7583标准。

	
	

	防火等级
	B1


